Ernesto Hutter – Edgardo Rodriguez

CORRELACIÓN LOS RESULTADOS DE LA PROTEINURIA DE LAS TIRAS REACTIVAS vs MÉTODOS CONVENCIONALES

Análisis estadístico (Informe preliminar)

### Introducción

El objetivo del presente trabajo es comparar los resultados del análisis de orina realizado mediante técnicas de laboratorio con los obtenidos mediante el uso de tiras reactivas.

### Materiales y Método

Datos correspondientes a 89 animales de diferente sexo (76 caninos y 13 felinos). Las muestras de orina fueron recolectada por punción, mediante sonda o mediante presión manual. Una alícuota de orina fue analizada mediante tira reactiva y otra fue remitida al laboratorio donde se aplicaron las técnicas de análisis convencionales.  La variable de interés en el presente trabajo fue: proteinuria, cuya escala de medición va desde negativo (-), traza (T), hasta altamente positivo (++++).

Los datos fueron analizados utilizando el software estadístico SAS.

### Resultados y discusión

En la tabla 1 se muestran el resultado obtenidos a partir  de la prueba de laboratorio (LAB) y con la tira reactiva (TIRA), en las muestras recolectadas en perros.  Puede observarse que de las 19 muestras que dieron negativas para la prueba de laboratorio 18  también lo fueron para la tira reactiva, un 94.74% de empates entre ambos métodos. Este grado de concordancia no se observa en las muestras donde el resultado de laboratorio detecto la presencia de proteinuria (T, +, ++, etc.) mostrando sub. y sobre estimaciones por parte de la tira reactiva. Los porcentajes para cada especie se muestran en la tabla 4. Principalmente

##### Tabla 1: Niveles de proteína registrados en las muestras de orina

##### en perros, según el método utilizado

|  | TIRA REACTIVA |  |
| --- | --- | --- |
| LAB | - | T | + | ++ | +++ | ++++ | Total |
| - | 18 | - | - | 1 | - | - | 19 |
| T | 13 | - | 2 | 1 | - | 1 | 17 |
| + | 12 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 26 |
| ++ | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 | 9 |
| +++ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| ++++ | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Total | 46 | 0 | 5 | 7 | 12 | 6 | 76 |

##### Tabla 2: Niveles de proteína registrados en las muestras de orina

##### en gatos, según el método utilizado

|  | LAB | TIRA REACTIVA |
| --- | --- | --- |
|  |  | - | T | + | ++ | +++ | ++++ |
| - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| T | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| + | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| ++ | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| +++ | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| ++++ | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Total | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

##### Tabla 3: Niveles de proteína registrados en las muestras de orina,

##### según el método utilizado

|  | LAB | TIRA REACTIVA |
| --- | --- | --- |
|  |  | - | T | + | ++ | +++ | ++++ |
| - | 21 | 20 | - | - | 1 | - | - |
| T | 18 | 13 | - | 3 | 1 | - | 1 |
| + | 30 | 15 | - | 4 | 4 | 6 | 1 |
| ++ | 12 | 5 | - | - | 1 | 5 | 1 |
| +++ | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| ++++ | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| Total | 89 | 55 | 0 | 7 | 7 | 14 | 6 |

##### Tabla 4: Frecuencia y porcentaje de empates y no empates para cada especie

|  | Perros | Gatos | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frec | % | Frec | % | Frec | % |
| Empates | 25 | 32.89 | 3 | 23.08 | 28 | 31.46 |
| Sub. estimaciones | 29 | 38.16 | 8 | 61.54 | 37 | 41.57 |
| Sobre estimaciones | 22 | 28.95 | 2 | 15.38 | 24 | 26.97 |
| Total | 76 |  | 13 |  | 89 |  |

Al establecer la diferencia en los resultados obtenidos entre el laboratorio y la tira reactiva, podemos observar que un 30.77% (28/91) de las pruebas concordaban, en 29 casos (31.87%) solo diferían en un grado, el 26.37% diferían en 2 grados (i.e. “+” y “+++”), en 2 oportunidades la diferencia fue en 4 grados y en una oportunidad en 5 grados.

Si miramos los porcentajes acumulados vemos que en el 62.62% de los casos ambos métodos dan resultados similares (iguales o con un grado de diferencia)

| Diferencia | Frecuencia | Porcentaje | % Acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 28 | 30.77 | 30.77 |
| 1 | 29 | 31.87 | 62.64 |
| 2 | 24 | 26.37 | 89.01 |
| 3 | 7 | 7.69 | 96.70 |
| 4 | 2 | 2.20 | 98.90 |
| 5 | 1 | 1.10 | 100 |